## Sheet1
序号 | 采购标的物 | 采购需求 | 采购数量 | 最高限价（元/台） | 商务要求
项目一 | 可移动病床 | 1、手动双摇可移动病床 2.设备规格：整体外形尺寸区间，长度1780mm～1820mm、宽度580mm～620mm、高度630mm～670mm，带护栏整体宽度640mm～680mm， 材质：铁喷塑，厚度：0.8-1.0mm 3.配置清单 1.带刹车轮 2.带护栏 3.带床垫 4.输液架 | 供货协议 | 0.3 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于2年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目二 | 超净工作台（双人） | 1.双人单面垂直单向流，准闭合式。风量可≥三档调节。 2.控制系统：高清LCD彩色屏，轻触键操作。 3设备尺寸：外尺寸（宽×深×高）≤ 1520×740×1650mm，内部尺寸（宽×深×高）≥ 1360×690×520mm *4过滤技术：有HLPA滤芯，过滤效率≥99.995%（或≥0.3μm颗粒）， 5设备洁净度：至少达到ISO 5级。 6.设备噪音：≤62dB(A）。 7设备平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； *8结构：设备全钢结构，304不锈钢作业台面。箱体采用冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强。 9工作状态监测与显示系统：高清屏实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。 10照明系统：采用LED照明。配备紫外线灯进行消毒，紫外灯可预约定时，紫外灯和LED灯互锁。 11移动脚轮：设备带刹车装置的万向转动脚轮。 12移门系统：钢化安全玻璃，手动移门升降系统，控制上下位置任意可调，并能完全关闭以便灭菌。 配置要求： 1.主机1套，紫外灯2个；日光灯2个 | 供货协议 | 1.5 | 1工程技术人员负责安装调试； 2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3厂家进行专业操作培训，提供仪器操作手册，提供电子版标准操作流程，培训至使用人员能正常操作仪器。 4设有厂家办事处或厂家直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障12小时内响应，48小时内到达现场。 5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6设备保修期自医院验收后质量保修≥2年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间半年内，进口设备生产日期为到货时间一年内。 8仪器安装完成后，完成设备性能验证以及性能验证报告、安装完成服务证明； 9交货期：签订合同后2个月内交货。 10设备有医疗器械注册证。
项目三 | 水平层流台 | 一、核心气流&洁净指标： 1.气流方向：水平单向层流（后部高效过滤器 → 向前流向操作开口）； 2.工作面平均风速：0.3～0.5 m/s，单点风速与平均值偏差 ≤±20%，无涡流、无死角； 3.洁净等级：工作区 ISO 5级≥0.5μm，微粒 ≤3520 个/m³； 4.过滤器配置：配备初效过滤和HEPA高效过滤器H14级，0.3μm颗粒过滤效率≥99.995% ； 5.自净时间：≤20min 。 二、通用环境与硬件参数 1.噪声：≤65 dB(A)； 2.工作面照度：≥400lx ； 3.台面材质：SUS304不锈钢，圆弧转角、耐消毒剂腐蚀； 4.紫外消毒灯； 5.电源：AC220V/50Hz； 6.整机功率：双人台600～800W； 7.气流模式：内部自循环，无需外接排风管道； 三、尺寸（宽×深×高）:双人型 内部1700×500×800±50mm，外形1800×808×1890±50mm。 | 供货协议 | 2.5 | 1.质保修期：自医院验收后整机质量保修≥3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费（人为损坏的除外）。 2.高效HEPA过滤器：质保期内因设备故障造成过滤器破损泄漏时更换，费用包含在投标总价内； 3.维修更换配件必须原厂全新配件，更换配件提供不少于12个月附属质保； 4.同一故障连续维修3次仍无法达标，供应商无条件更换全新整机；停机维修超过5个工作日，提供备用设备，无法提供备用机则停机时长顺延同等质保期。 5.有完善的售后服务体系。设备发生故障30分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障8小时内修复，重大故障24小时给出解决方案；每次维修完毕提供正式维修报告，记录故障、检修内容、气流复测数据，保留存档。 6.提供现场服务：提供不少于2次/1年的定期巡检服务，提供书面保养报告，维保内容包含：柜体清洁、水平校正、电路安全检查、风机运行状态、噪音检测、气流风速测试、气流模式目视烟雾测试、压差校验、报警功能测试等，费用含在投标总价中。 7.每年配合完成设备性能检测，更换过滤器； 8.工程技术人员安装调试；安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 9.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间半年内，进口设备生产日期为到货时间一年内。
项目四 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪参数 一 、功能要求 1.具备手动除颤功能、AED 功能、同步电复律功能、心肺复苏实时反馈功能、3导心电监护功能、USB数据导出、事件后回顾系统等。 二、除颤功能： 1.双向波除颤技术、能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳。 2.最高能量：≥200焦耳。 3.能量选择：最小起始能量≥1J，适合各类型患者使用，能量阶梯≥20级。 4.患者阻抗范围：不窄于15-300欧姆；充电能量时间：≤4秒至120J，≤4.8秒至200J；临床证据证明对于高阻病人电击成功率>95%；手动与自动体外除颤模式可一键切换；同步及非同步模式可一键切换；体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮等；除颤能量可显示在除颤监护仪屏幕的界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件；多功能缆线可用于连接多功能电极，也可连接外部手柄；内置自动除颤测试，可测试输出能量、多功能电缆线和手柄并记录在打印纸和内存。 5.使用者可在设备前面板或除颤手柄选择能量大小，设备前面板和手柄前端都具备充电、放电按钮。 三、心肺复苏提示和实时反馈功能： 1.设备屏幕具有胸外按压效果显示，可实时显示按压深度及按压频率。 2.设备可提供符合2020AHA 指南建议的实时的语音及可视的CPR速率、深度反馈信息。能测量按压深度，范围：不窄于2.0—7厘米，符合2020AHA 指南推荐；能测量按压频率，范围：不窄于50—150次/分钟，符合2020AHA指南推荐；按压深度不足时，能中文语音指导用力按压，CPR 反馈提示音可设置为关闭或者打开。 3.设备使用的是最新的AHA指南标准并可随时进行软件升级。 4.设备可提供是否将CPR数据记录在内存中的选项；具备CPR数据分析软件，可提供完整的按压分析报告；CPR反馈功能可在移动的环境下使用，如行驶中的救护车；CPR反馈功能可用于电极片贴于前胸－后背位置；当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR反馈功能自动启动。 四、监护功能 1.心电导联选择：3导联，可连接多功能电极片、手柄；ECG导联：Paddles(Pads)、I、II、aVR、aVL、aVF、V。 2.设备可选择患者类型并在屏幕显示；患者类型：成人、儿童、新生儿。 3.设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路；设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号。 4.当触发心率报警时，监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印；监护参数报警范围可调。 五、显示 1. ≥7寸彩色显示屏，像素：≥800×480；可同屏显示≥4条波形；显示的信息包括但不限于：心率、导联/电极片、报警开/关、选择的能量。 六、打印功能： 1.类型：热敏打印；打印速度：≥25毫米/秒，≥50毫米/秒；注释包括但不限于：时间、日期、ECG 导联、心率、除颤。 2.可设置手动打印或自动打印（在报警或除颤放电时触发自动打印）；可设置“开始心电监护”“开 始心电分析”时自动打印或者关闭自动打印；可设置“发送电击”“检查病人”时自动打印或者关闭自动 打印；可设置“开始起搏”时自动打印或者关闭自动打印；可设置“触发病人参数报警”时自动打印或 者关闭自动打印；可设置“事件标记”时自动打印或者关闭自动打印；可设置“开始心电3导诊断”时 自动打印或者关闭自动打印；可设置“在AED 模式自动打印检验报告”自动打印或者关闭自动打印； 可设置“打印包括但不限于30J 自检报告”自动打印或者关闭自动打印 七、电池和充电系统 1.至少4小时 ECG 监护，并≥20次200J 除颤；至少100次200J 放电；至少3.5 小时起搏（180 ppm 140mA） 的同时 ECG 监护； 低电量情况下，≥10次200J 放电；≤4小时充电到90%；充电时间≤5小时，并提供一体式充电器；监护仪界面能显示低电池电量警告；可使用电池充电器为锂电池充电；设备具备电池管理软件可供电池维护使用，并能显示电池状态；当插上交流电时，设备在有无安装电池状态下都可使用，在使用设备同时也可为电池充电；当使用车载逆变电源时，交流电或充电器应能正常工作。 八、趋势和事件记录 1.所有数据均被储存并可在趋势界面浏览；趋势浏览间隔时间包括但不限于30秒、1、2、5、10、30分钟； 持续记录/存储重要急救事件信息，≥2 GB 数据；≥100个急救病例；案例数据大小，≥500 MB; 事件摘要报告，记录在救治期间的所有快照事件；事件日志，摘要报告中记录的所有事 件的简短列表；按时间顺序存储和打印摘要信息，可以存储≥1000个除颤或记录触发事件；快照 ：事件发生前的≥5秒生理参数波形和患者数据，事件后≥10秒的数据； 完整的事件记录，记 录 事件信息、CPR 数据和生理参数波形 2.通过 USB 或Wi-Fi 传输数据 3.具有数据回顾系统来审核数据 九、尺寸及重量： 1.重量：带手柄打印纸≤7KG; 尺寸：带手柄：≥260×230×270mm 十、测试标准 震动测试： EN ISO 80601-2-61(per IEC 60068-2-64); 救护车防震测标准：EN1789,0.75米坠落试验；防冲击测试：IEC60068-2-27,100g,6mshalfsine; 碰撞测试：IEC60068-2-29；外壳防护测试：EN/IEC60529;安全等级测试：I级和内部电源 EN/IEC 60601-1; 2. ★防护等级：IP44 质保期≥3年，24小时内响应维修。 配置清单 1.主机1台 2.成人、儿童一体化除颤板 1个 3.多功能电缆线1根 4.3导ECG导联线 1根 5.锂电池 1块 6.电源线 1个 7.打印纸 1本 8.用户手册指南1张 | 供货协议 | 4 | 1工程技术人员负责安装调试； 2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3厂家进行专业操作培训，提供仪器操作手册，提供电子版标准操作流程，培训至使用人员能正常操作仪器。 4设有厂家办事处或厂家直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障12小时内响应，48小时内到达现场。 5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6设备保修期自医院验收后质量保修≥3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间半年内，进口设备生产日期为到货时间一年内。 8仪器安装完成后，完成设备性能验证以及性能验证报告、安装完成服务证明； 9交货期：签订合同后2个月内交货。 10设备有医疗器械注册证。
项目五 | 体腔热灌注治疗机 | 1 、核心功能：具备精准控温的体腔热灌注循环系统，可实现不窄于42℃ -45℃恒温灌注，温度控制精度±0.1℃,满足恶性胸腔/腹腔积液热 灌注治疗要求 2、流量控制：灌注流量范围不窄于50-1000ml/min, 流量控制精度≤±10% 3、容量控制：灌注液容量范围不窄于0—3000ml 4 、安全保护：包括但不限于于具有超温报警系统、限温度温控制系统、多级报警及 自动停机等保护功能 5 、操作界面：具有触控显示屏，中文操作界面，可设置治疗参数、实时显示温度/流量/容量数据等 6、加热方式：采用循环水浴、电磁感应加热方式，升温时间≤10分钟 7、过滤功能：灌注液回路具备精密过滤功能，过滤精度≤40μ m, 8 、泵体设计：包括但不限于采用无脉动蠕动泵/离心泵等设计 9 、灌注模式：包括但不限于单路灌注、持续冲洗、循环灌注、组合灌注等多种临床治疗模式 三、配置要求(如有) 1 、体腔热灌注治疗机主机1 台 2、一次性无菌灌注管路2套 3 、配套一个工作站 4 、操作手册、维修手册、质保卡等资料1 套 5 、配套电源线、数据线等1批 | 1台 | 9.9 | 1.工程技术人员负责安装调试；7天内达不到达不到验收条件可退货； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准。 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。在保修期内，要求厂商为科室提供远程维护服务。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于4年，终身维修，定期随访，每6个月上门维护1次；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。 9.设备需取得国家药品监督管理局 ( NMPA) 三类医疗器械注册证， 符合《体腔热灌注治疗机》国家行业标准。 10.厂家需提供原厂授权书，确保设备为全新原装正品，无翻新、组 装情况。 11.设备需适配医院现有信息系统，支持治疗数据导出与对接。
项目六 | 急救车 | 1.尺寸：800×460×950(mm)±5mm； 2.规格：主体不锈钢喷塑结构，上台面平推门，内配铝合金任意分隔条，中间四个小抽，下对开门，左侧一推手，右侧一个方形利器盒挂篮，两个脚踩垃圾桶及固定器。配四只医用万向脚轮，前两只带刹车。 3.材质：国标SUS304不锈钢喷涂制作，主管材厚度≥1.2mm，主板材厚度≥1.0mm。 ▲4.喷塑：采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表层采用塑粉静电喷涂处理。 ▲5.导轨：优质静音伸缩自吸导轨，符合QB/T 2454-2013《金属五金 抽屉导轨》标准规定，垂直向下静载荷≥300N，提供产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS和CMA标志。 6.脚轮：φ75全ABS防锈聚胺酯静音双踏式脚轮。 | 供货协议 | 0.4 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于1年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。