## Sheet1
序号 | 采购标的物 |  | 采购需求 | 采购数量 | 最高限价（元/台） | 商务要求
1 | 会议室设备 | 会议室专用4K超高清视频会议摄像机（报价含安装线缆及安装服务） | 1.传感器类型：不低于 1/2.5 英寸高品质 CMOS 传感器 2.最低照度：≤0.5Lux@F1.8（AGC 开启），满足低光会议室环境清晰成像 3.白平衡：支持自动、室内、室外、一键式、手动多种模式 4.光学变焦：12 倍光学变焦 5.数字变焦：8 倍数字变焦 6.水平视场角：71°（广角）~8.2°（长焦） 7.垂直视场角：42.7°（广角）~4.5°（长焦） 8.水平转动范围：±170° 9.垂直转动范围：-30°~+90° 10.水平转动速度：1.7°~100°/s 11.垂直转动速度：1.7°~69.9°/s 12.预置位：支持≥255 个预置位 13.视频分辨率： 最大支持 4K 超高清（3840×2160）分辨率、兼容 1920×1080、1280×720、1024×576 等主流分辨率，视频编码标准：支持 H.265、H.264、MJPEG 14.支持系统：麒麟系统、统信系统、Windows、Mac OS X、Linux、Android、 15.USB 协议：支持 UVC 1.1~1.5 视频通信协议 16.USB 接口：1 路 USB3.0（B 型，可选）、1 路 USB2.0（A 型） 17.支持AI算法实现单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。 18.音频压缩：支持 AAC、G711 音频编码 19.HDMI 输出：1 路 HDMI 1.4b，支持 4K@30fps、1080P@60fps 等制式 20.3G-SDI 输出：1 路 BNC 接口，75Ω，遵循 SMPTE 424M 标准，支持 1080P@60fps 远距离传输 以上参数涉及到的线路长度以会议室实际使用长度为准，不得缺少，不得重复，并考虑后续移位情况。 | 供货协议 | 7000元/个 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障10分钟内响应，4小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修≥3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间六个月内，进口设备生产日期为到货时间一年内。
|  | 视频会议无线全向麦克风（报价含安装线缆及安装服务） | 1.安装方式：桌面平放 2.蓝牙：支持Bluetooth5.0，支持10m蓝牙通话 3.麦克风：阵列降噪麦克风 4.拾音距离：16米超远拾音距离,360°全方位无死角收音 5.灵敏度：-35db 6.3A算法：AEC回音消除/AGC自动增益/ANS噪声抑制 7.系统支持：Windows,Androld,Mac ios等系统 8.兼容软件：腾讯会议、Zoom、Skype、Teams、钉钉、好视通、飞书等 | 供货协议 | 1600元/个
|  | 无线一拖四桌面麦克风（报价含安装线缆及安装服务） | 1.频段：UHF 550–980 MHz，采用 PLL 频率合成锁相环技术， 2.接收方式：真分集技术，接收机双天线自动切换，防止信号死角和断频， 3.指向特性：全指向（适用于桌面会议场景）， 4.最大使用距离：空旷环境 >100 米，理想使用范围约 50 米。 | 供货协议 | 5000元/个
2 | 多普勒超声心电一体机 |  | 1.*具备导管占比测量软件，可在屏幕右侧选择相应尺寸的导管，并通过该测量软件实际测量导管占血管的百分比； 2.*具备血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数，便于快速找到相应的血管； 3.*ECG功能：用于中心静脉导管尖端定位； 4.*在超声穿刺界面同时显示PICC磁导航引导界面和心电图； 5.显示器触摸设计； 6.深度，焦点位置,TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节； 7.病人信息界面可录入置管信息； 8.可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度； 9.支持二维，彩色，PW频谱模式，操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印； 10.至少提供两种显示定位标尺方式(网格/中心线)； 11.线阵探头可支持以下频率：（包括但不限于6.0MHz，7.5MHz，9.0MHz，11.0MHz）； 12.线阵探头可配合导针器使用； 13.线阵探头支持按钮快捷键功能(包括但不限于冻结/解冻,网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机)； 14.线阵扫描方式下，有七个扫描深度（包括但不限于1.5cm、3.0cm、4.5cm、6.0cm、7.5cm、9.0cm、10.5cm）； 15.推车的高度可调； 16.推车有储物篮利于物品摆放与管理； 配置清单 1.主机1台； 2.主机推车1台； 3.心电定位及磁导航定位模块一个； 其他要求 1.技术指标需提供国家检测机构的检测报告、及原厂出具的详尽的、可被验证的技术参数说明书（技术白皮书）和相应验证方法； 2.现场安装培训指导； 3.有完善的售后服务体系。设备发生故障10分钟内响应，4小时内到达现场，定期保养维护，具有完整的售后服务保证体系； 4.该设备需对接PACS系统，预计单台接口费为30000元，信息系统网络接口费由中标供应商负责，相关费用要求包含在投标总价内。 | 1台 | 19.6万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障10分钟内响应，4小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修≥4年（主机质保4年，电池质保1年），终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间六个月内，进口设备生产日期为到货时间一年内。
3 | 超敏芯片生物定量系统 |  | 一、 主 机 1.设备搭载尺寸感光芯片有效成像面积≥150cm², 芯片原始未合并像素尺寸 ≥85μm×85μm, 图像色阶≥65536 级，支持16 位灰度成像； 2.量子效率：≥80%;具备宽动态满阱设计，可满足高 / 低丰度样品同时检测无过曝； 3.嵌入式触摸屏：配备≥13.3 英寸多点投射式电容触摸屏，支持多点触控操作，整机自带操作系统，可独立完成全部成像采集与分析操作，无需外接电脑即可独立运行（提供厂商官方证明材料）； 4.内置处理系统：内置处理系统：搭载Windows 10 及以上嵌入式操作系统；处理器为Intel i5 同级别及以上，运行内存≥16GB，固态硬盘≥512GB； 5.成像方式：采用无镜头直接成像技术，降低光学信号损耗； 6.开机校准时间：≤2分钟； 7.信号传输方式：支持近距离无镜头直接成像方式； 8.仪器状态指示灯，配置仪器状态指示灯，可区分设备不同工作状态； 9.光密闭性：设备具备整体光密闭设计； 10.主机预留设备诊断与系统升级硬件接口，支持整机维护、程序调试与固件更新； 11.设备配备实体快捷采集按键，支持时序多张自动采集，可快捷触发成像采集（提供证明材料）； 12.自带USB 数据端口，可进行数据传输、外接鼠标键盘等； 13.灵敏度和线性范围要求：设备具备超宽动态检测能力，可同时检测高低丰度差异样品，高丰度条带无过曝现象（提供证明材料）； 14.彩色marker: Marker 信号与样品信号采用同一套成像采集系统，保障图像融合配准精度，不接受两套独立相机后期拼接； 15.应用方向涵盖：支持Western blot 化学发光成像、Southern blot 化学发光成像、Northernblot 化学发光成像和蛋白凝胶成像等； 16.仪器最大功率≤120W。 二、软件 17.配套设备端采集软件、PC 端专业数据分析软件两套软件； 18. 软件包括但不限于图像采集、图库管理、数据分析模块；具备自动、手动、自定义采集模式；自动模式支持序列多张定时采集； 19..账户管理：可设置独立账户，独立图像保存路径，不限数量； 20.采集图像、融合图像支持自动保存；支持批量图片并行定量分析； 21.具备原始数据导出功能，支持至少两种格式的原始图片导出；支持16bitTIF格式原始图片导出，用于更为准确的定量分析；支持可编辑图片格式，包含文字编辑、旋转等编 辑信息保存； 22.图像采集时间范围最低≤0.1秒、最高≥10分钟；支持图像以至少12种不同颜色显 示；图像导出分辨率配备300dpi 、600dpi 、1200dpi三种可选档位，同时支持72dpi至 1200dpi区间内任意分辨率导出； 23..分析功能：同一界面集成图像调整、编辑、注释、灰度定量、报告生成；支持热力图可视化展示蛋白信号； 24..采集、图库及分析模块均支持3D 查看功能； 25. 过曝提醒：采集和灰度值分析过程中有过曝提醒； 26.灵敏度模式：提供多种灵敏度采集模式，适配强弱信号不同样品； 27.两种成像模式：暗室样品自发光成像、透射标记marker 样品成像； 三、 商务要求 1.投标人具备良好的市场应用与服务能力，拥有同类实验室项目业绩，投标时可提供近三年同类项目合同关键页佐证； 2. 软件支持无限次安装； 3.质保期≥3年，2小时内到场售后、48小时无法修复故障时提供备用机； 4. 供货期：国产≤30天，进口≤90天； 四、配置清单 1.主机一套； 2.电源适配器一个； 3.蓝牙电源控制器一套。 | 1台 | 19.5万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
4 | 多功能交换车（手术转运床） |  | 一、规格：长360*宽65*高65-95cm（±2cm） 二、用途：用于手术室内外转运病人 三、材质 1.活动床床框采用≥30×60×1.5mm管材，符合GB/T6728-2017标准； *2.床板采用ABS树脂材料一体吹塑制成，两段式设计； *3. 不锈钢双段式四爪点滴架,直径≥19mm,带气压缓冲装置，可匀速下降； 4.ABS树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm。也可以水平固定，增加床体宽度；护栏可承受≥25kg水平推力，竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示；两侧护栏板中间有凹槽，防止输液管滑落。 *5.护栏与床面一体成型设计，无铆接结构。护栏锁定后，护栏均设有安全锁装置，两次确认开关双保险； *6.对接车分为内车和外车防止交叉感染。内车和外车底部均配置二段式托盘：托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有≥6个漏水孔，承重≥10kg。 7.床垫：面料防水加工，侧边装有拉链，外部面料可水洗，防静电3段式构造，一人操作即可以平行对接和转运病人； *8.对接车采用四根高强度全铝合金材质轨道，腔体内加固设计； *9.内、外车可升降调节，两车轨道具有明显的颜色区分（提供内外车明显颜色区分实物图片证明），在两车导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配第五导向轮装置，可单人操作。 10.升降螺杆，具备双向到位保护功能，螺管壁厚度≥1.2mm。 *11对接口、车体扶手、床面担架推行扶手均采用SUS304不锈钢； 12.在活动床滑移到内车或外车时对接口卡口有双重固定保险装置； *13刹车系统：中控锁双面轮，直径≥150mm，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定； 14.独立的中心第五轮系统，减震功能，可拆卸式更换，推车两侧都安装操作踏杆。 | 供货协议 | 1.5万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障10分钟内响应，2小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间半年内，进口设备生产日期为到货时间一年内。
5 | 细胞操作台 | 操作台1450*600*900 | 核心参数（2项） 台面≥20mm一体实芯陶瓷板，耐高温耐酸碱，四边安全倒角 柜体≥1.0mm冷轧钢板，结构承重、防腐满足实验室标准 重要参数 陶瓷台面符合国标耐化学、耐磨、抗污标准，可提供第三方检测报告 钢板数控折弯焊接，无毛刺虚焊；静电环氧喷涂≥50μm，涂层硬度4H，防腐达标 柜体阻燃达A2级，台面柜体整体承重≥900kg，五金经疲劳测试不变形，需要提供检测报告 一般参数 柜体落地式，深度≥520mm，背板可拆卸预留管线通道 双层门板抽屉，配阻尼铰链、三节静音耐腐蚀导轨 外观喷涂均匀无毛刺，尺寸公差、缝隙平整度符合行业通用标准 喷涂粉末环保达标，无有害重金属析出，需要提供检测报告 | 1组 | 6400元/组 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障10分钟内响应，4小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间六个月内，进口设备生产日期为到货时间一年内。 1.8报价包含运费、搬运费、安装费、税费。
|  | 不锈钢一体水槽台（含不锈钢背墙挡水板）600*600*1400 | 核心参数 台面水槽304不锈钢一体成型，配套不锈钢挡水板，耐腐蚀易清洁 柜体≥1.0mm冷轧钢板，防腐承重同操作台标准 重要参数：柜体材质、喷涂、阻燃、承重、焊接工艺全部执行操作台通用国标，可提供检测报告 一般参数：柜体结构、五金、外观、管线通道要求与操作台统一 | 2组 | 2600元/组
|  | 感应水龙头 | 核心参数：主体加厚铜质，耐腐蚀不渗水断裂 重要参数：红外感应，交直流双供电，适用水温0-55℃、水压0.05-0.36MPa 一般参数：鹅颈360°旋转，出水柔和防飞溅，感应灵敏稳定 | 2个 | 230元/个
6 | 生物安全柜 |  | *1.A2型生物安全柜 2. 外部尺寸：高度≤2m，宽度≤1.6m。内部工作区尺寸需满 足实验操作需求，长度≥1.2m, 宽度≥0.6m, 高度≥0.5m, 操作 窗口高度可根据实际操作需求选择合适高度。 *3.安全柜含有HEPA 过滤器，过滤器符合国家标准。 HEPA过滤器在 最大穿透粒径（MPPS）下的整体过滤效率应≥99.9%，且局部穿透不大于0.025%。 4.安全柜配置双风机独立送风系统，可实时监测、调控气流状态，具备气流异常自动检测及声光报警功能。设备下降气流平均流速≥0.35m/s，进气流平均流速＞0.5m/s， 5. 安全柜具有待机模式，当前窗关闭时，风机转速自动降低。当安全 柜不使用时，样品也可以在无菌的工作环境中保存 6. 安全柜有彩色触摸屏图形用户界面，可以实时显示下降风速和流入风速，实时监测设备运行状态,设备控制系统可展示标准运行性能参数阈值. 7.安全柜具有性能提供指示器，以确保用户知道何时需要更换 HEPA 过滤器，紫外线或安排日常维护服务。 8.设备配置254nm 紫外灯。消毒可编程，时间从0至23小时可调， 具备定时控制功能，避免忘记关闭紫外线灯。 9. 设备具备前窗便捷清洁结构设计，可在设备正常安全防护状态下，无需拆卸部件、无需身体探入柜内，即可便捷清洁前窗玻璃上部内表面，无清洁死角，便于设备日常消毒维护。 10. 工作腔内配置不少于2个防溅电源插座，腔体两侧分布；,生物安全柜运行噪声≤60dB(A) 11. 柜体材质及密封性能：通常采用304不锈钢，内胆哑光、拐角圆 弧处理，所有污染区域均为负压环境或被负压风道包围。 四、 商务要求（包括但不限于交货期、质保期、售后服务要求、培 训服务要求等） 1.设备有医疗器械注册证。 2. 工程技术人员免费安装调试；安装调试达到设备质量保证书和安 装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3. 厂家免费进行专业操作培训，提供仪器操作手册，提供电子版标 准操作流程，培训至使用人员能正常操作仪器。 4. 设有厂家办事处或厂家直接负责的专业维修点，具有厂方授权的 专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小 时内响应，24小时内到达现场。 5. 有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系 方式和负责人。 6. 设备保修期自医院验收后质量保修5年（含每年一次厂家校准服 务，并提供校准报告），终身维修，定期随访；保修期内免工时费 和零配件费（人为损坏的除外），保修期后提供优惠的维修配件和 维护服务；只收取零配件的成本费。 7. 仪器安装完成后，完成设备性能验证以及性能验证报告、安装完 成服务证明； 8. 交货期：签订合同后2个月内交货。 | 供货协议 | 4.6万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
7 | 转运监护仪 |  | 1.通过国家Ⅲ 类注册和（FDA 510 (k) 或 CE 认证），产品使用年限≥10年，适用于成人、小儿、 新生儿的监测 2.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防 护手套操作 3.整机重量小于1kg, 整机≥IP44 防尘防水，抗1.2米6面跌落 4.整机无风扇设计，内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测 5.内置DC电源接口，可以进行车载充电 6 、具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温，支持2通道有 创血压及模拟输出/除颤同步 *7、转运监护仪可对接床旁监护系统，支持患者监护数据连续互通，可作为扩展监测模块快速接入使用。 8.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及 12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相 关技术专利证明材料。 9.心率测量范围：成人15-300bpm, 小儿/新生儿15-350bpm;IBP 测量范围： -50-360mmHg *10、支持室上性心动过速和`支持室上性心动过速等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料。 11.提供ST 段分析，提供显示和存储ST 值和每个ST的模板 *12、具有QT/QTc测量功能，提供QT,QTc 和△QTc参数值，QT和 QTc实时监测 参数测量范围：200～800ms; 提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要 更改体温通道标名 13.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警 音进行提示病人处于危急状态；支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报 警限 ★单套配置要求：主机*1、心电导联线附件包*1、血氧探头附件包*1、无创血压 附件包*1、有创血压线缆*1 | 6台 | 1.2万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
8 | 个人剂量报警仪 |  | 1.可检测射线：χ射线、γ射线、硬β 2.探测器：GM管 显示单位：uSv uSv/h mSv mSv/h Sv 3.剂量率范围：0.01uSv/h-30mSv/h 能量响应：40Kev-3MeV 相对误差：≤±15%(相对137Cs） 4.累积剂量范围：0uSv-999.99Sv | 供货协议 | 0.12万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
9 | 放射性监测仪 |  | 探 测 器：NaI (Tl) 闪烁晶体探测器，晶体尺寸 Φ28～32mm ×23～27mm 灵 敏 度：1µSv/h≥350CPS 能 量 阈：≤20 keV 测量范围： 吸收剂量率：0.01 µGy/h～600 µGy/h（单探测器实现） 累积剂量：0.00 µSv～9999.99 µSv 能量响应：不超过 ±30% 相对固有误差：‑15%～+22% 范围内 测量时间：支持自动测量 (AT)，另至少具备 1s、5s、10s、20s、30s 档位可调节 报 警 阈：包括但不限于0.25 、2.5 、10 、20 、60 (µSv/h） 读数显示：剂量率单位支持 µSv/h、µGy/h、µR/h 切换显示；累积剂量支持 nSv 显示；同时支持 CPS 计数率显示 功耗：整机功耗≤260 mW（不含显示器背光耗电） 重量尺寸：整机重量≤1.5kg；整机外形尺寸≤43cm×24cm×16cm | 供货协议 | 1.1万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
10 | 多功能射线检测仪 |  | 射线种类：可探测 α、β、X、γ 射线 测量范围：表面污染计数 (1～99999) s⁻¹；剂量率 0.01µSv/h～1000µSv/h 显示单位：支持 CPM、CPS、Bq/cm²（表面污染）；支持 CPS、µSv/h、µGy/h（剂量率） 能量阈：α≤1MeV；β≤50keV；X/γ≤5keV 能量响应（X/γ）：不窄于‑23%～+43% 表面发射率响应：α 探测效率≥20%；β 探测效率≥15% 仪器本底：α 本底计数≤0.5CPS；β 本底计数≤2CPS | 供货协议 | 1.5万元/台 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。