## Sheet1
序号 | 采购标的物 | 采购需求 | 采购数量 | 最高限价 | 商务要求
项目一 | 批量扫描仪 | 一、技术参数 *1.扫描模式：支持整盒批量自动扫描，无需逐管人工对位，可一次性完成整盒样本全量读取；兼容行业标准24孔、48孔、81孔、 96孔SBS 规格冻存盒以及10×10(100孔）冻存盒。适配样本库主流存储耗材。 2.码制兼容能力：全面兼容样本库常用一维、二维码、条形码形式，包含Code128、PDF417、QR Code、DataMatrix 等；可识别生物样本库管理系统自定义编码， LIS系统编码，无编码格式限制、无系统锁定。 *3.识别适配性能：可稳定识别包括但不限于0.5ml 、1.0ml 、1.5ml 、2.0ml全系列微量冻存管小管径条码；对低温结霜、表面轻微污渍、磨损、褪色条码具备自适应模糊识别能力，适配低温取样作业场景。 *4.扫描效率：单盒整盘样本完整识别时长≤2秒，支持连续不间断批量作业，无漏扫、重扫、错扫，可满足样本库每日大批量样本入库、出库、盘点的高通量工作需求。 *5.低温适配性能：可直接扫描刚从-80℃冰箱、液氮环境取出的带凝露、结霜低温样本。 *6.智能校验纠错功能：可自动识别冻存盒空孔、样本缺管、样本错放、位置异位等异常，自动标记异常点位，批量作业完成后可自动生成盘点差异清单，辅助工作人员快速复核整改。 7.数据对接能力：支持USB、TCP/IP 网络双模式数据传输，可与生物样本库管理系统对接；支持离线缓存作业，断网环境可正常盘点入库，网络恢复后自动批量同步数据。 8.本地存储性能：自带本地大容量存储，可离线存储不少于10万条样本扫描记录，保障无网络、内网维护期间样本数据不丢失、作业不中断。 9.系统兼容性：兼容Windows7 及以上全系Windows操作系统，免复杂驱动安装，即插即用，适配内网安全工作站，不破坏网络安全策略。 10.机身结构与卫生管理要求：采用医用级防尘、防静电设计，机身耐75%酒精反复擦拭消毒，符合生物安全实验室洁净环境及感染防控管理规范。 11.人机交互与报表功能：具备扫码成功、异常报错声光双重提 示；支持一键导出 Excel 格式盘点台账、统计报表，可直接用于日常质控、科研统计、迎检溯源。 12.合规开放性要求：设备采用通用开放式接口，无厂家软硬件加密锁定，兼容市面主流样本耗材与管理流程，符合人类遗传资源保藏规范、样本库标准化建设核查要求。 二、设备配置清单 1.批量扫描仪主机1台 2.专用数据传输线缆1套 3.官方原装驱动、批量盘点配套软件1套 | 1台 | 5万元 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
项目二 | 手持电动（冻存管）开盖器 | 一、技术参数 *1.可兼容≥3种市面主流标准螺口冻存管耗材，支持常规螺口冻存管、标准螺口低温冻存管，满足多品牌、多批次等耗材混用需求。 *2.模块化可更换机头设计，设备支持根据不同规格、管径、品牌冻存管更换对应专用适配机头，一机多规格通用；适配机头规格包含但不限于0.5ml 、1.0ml、1.5ml、2.0ml、5ml全系列常规螺口冻存管，可拓展适配其他特殊规格样本管，无需更换整机。 *3.工作模式：支持电动自动开盖、电动自动关盖双模式；智能感应启停，无需手动持续按压，符合无菌操作规范。 4.扭矩可控设计：开盖力度均匀；关盖可精准锁止密封，不滑丝、不压裂管盖、不造成样本渗漏。 5.作业效率：单管开盖/关盖瞬时完成，适配大批量样本集中处理。 6.低温环境适配：整机可适配样本库常温、低温实验室环境，外壳 耐75%酒精反复擦拭消毒，符合生物安全实验室院感管控要求。 7.机身设计：整机重量≤500g,防滑结构设计，适配佩戴医用手套长时间操作。 8.电池续航：大容量锂电池，满电状态可连续开盖≥800次；充电时长≤90分钟。 9.安全防护：内置防夹手、过载保护、堵转自动停机功能。 10.通用性与开放性：无耗材品牌锁定、无系统加密限制，硬件独立使用。 二、配置清单 1.手持电动开盖器主机1台 2.多规格适配机头套装（覆盖0.5ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml、5ml 冻 存管） 3.专用锂电池2块+快充充电器1套 | 2台 | 9万元 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。
项目三 | 凝胶成像系统 | 1.综合功能：支持DNA 、RNA 等核酸分子的核酸荧光凝胶成像。 2.成像系统物理分辨率：CCD 相机≥500万像素能够清晰地分辨相近大小的核酸片段。 3.成像范围与分辨率：≥20cm x 20cm大小的凝胶板，并拥有≥5.0 megapixels 的图像分辨率，保证图像的清晰度和分析的精确性。 4.软件分析功能：配备图像分析软件，支持自动化的条带识别、量化分析及 数据记录，简化实验流程并提高分析效率。 5.操作安全性：如紫外线防护装置，减少紫外线对操作者的潜在危害。 6.设备稳定性与可靠性：确保在长时间运行中维持稳定的性能，≥2个小时， 支持连续和重复的实验需求。 7.支持适配多种核酸染料与各类凝胶，可满足不同核酸实验场景使用。 8.带配套的主机1台，核酸电泳仪，电泳槽 | 1台 | 8万元 | 1.1工程技术人员负责安装调试； 1.2安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 1.3提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 1.4设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 1.5有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 1.6设备保修期自医院验收后质量保修不低于5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),设备如需移机，供方提供移机服务、安装及调试服务，相关费用全部包含在投标总报价内。保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 1.7设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 1.8交货期为合同签订后30个工作日内。 1.9仪器装机后，供方提供软件升级及技术支持，完成仪器校准和性能评价，所有相关费用包含在总投标报价中，仪器性能达到要求方可投入使用。供方须在质保期内每年提供 1 次仪器校准及性能评价服务。