## Sheet1
序号 | 采购标的物 | 采购需求 | 采购数量 | 最高限价 | 商务要求
项目一 | 漂烘一体仪器 | 一、工作条件： 1.环境温度不窄于 5～55℃ 2.工作电压 220±10％，50/60Hz 二、 技术性能指标 1.三路独立控温，温度设置范围： 2.漂片缸：不窄于30℃～80℃，温控精度： ±0.5℃ 3.加热架：采用45°角倾斜设计，30℃～90℃，温控精度： ±0.5℃ 4.烤片缸：不窄于30℃～90℃，温控精度： ±0.5℃ 5.漂片缸容量: ≥1.5升 6.烘片槽容量：≥60片 7.烤片缸容量: ≥三个染色架 8.加热采用PID算法，精准控温，波动小，±1℃ 9.摊片盘及烤片加热架采用黑色设计，以提供可视度与对比度 10.烤片机的加热功能可独立关闭 11.当温度异常升高温，具有报警功能 12.工作状态能自动记忆，关机后再次开机，设温与之前一样 13.如温度传感器异常或损坏，加热功能自动关闭，并且声音报警提示，确保安全。 14.机器自带保险丝，防止电流过使电器受损或引发火灾。确保安全。 15.摊片水盘可拆卸 | 1台 | 4万元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于3年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目二 | 体腔热灌注治疗机 | 1.核心功能：具备精准控温的体腔热灌注循环系统，可实现不窄于42℃ -45℃恒温灌注，温度控制精度±0.1℃,满足恶性胸腔/腹腔积液热 灌注治疗要求 2.流量控制：灌注流量范围不窄于50-1000ml/min, 流量控制精度≤±10% 3.容量控制：灌注液容量范围不窄于0—3000ml 4.安全保护：包括但不限于于具有超温报警系统、限温度温控制系统、多级报警及 自动停机等保护功能 5.操作界面：具有触控显示屏，中文操作界面，可设置治疗参数、实时显示温度/流量/容量数据等 6.加热方式：采用循环水浴、电磁感应加热方式，升温时间≤10分钟 7.过滤功能：灌注液回路具备精密过滤功能，过滤精度≤40μ m, 8.泵体设计：包括但不限于采用无脉动蠕动泵/离心泵等设计 9.灌注模式：包括但不限于单路灌注、持续冲洗、循环灌注、组合灌注等多种临床治疗模式 配置要求(如有) 1.体腔热灌注治疗机主机1台 2.一次性无菌灌注管路2套 3.配套一个工作站 4.操作手册、维修手册、质保卡等资料1套 5.配套电源线、数据线等1批 | 1台 | 2万元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试；7天内达不到达不到验收条件可退货； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准。 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。在保修期内，要求厂商为科室提供远程维护服务。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于4年，终身维修，定期随访，每6个月上门维护1次；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。 9.设备需取得国家药品监督管理局 ( NMPA) 三类医疗器械注册证， 符合《体腔热灌注治疗机》国家行业标准。 10.厂家需提供原厂授权书，确保设备为全新原装正品，无翻新、组 装情况。 11.设备需适配医院现有信息系统，支持治疗数据导出与对接。
项目三 | 血气生化分析仪 | 1.需能用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定。 2.检测项目：PH、PCO₂、PO₂、Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺、Glu、Lac、Hct、tHb、O₂Hb、COHb、MetHb、HHb、SO₂、tBili。 3.全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL；进样方式：全自动吸样进样；毛细管或者安瓿瓶进样时无需另接适配器 ；测试方法：电极法，光学法(血氧)。；测试速度：≤45s全参数。 4.无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统无需日常维护。 5.使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。 6.生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道。 7.标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数。 8.仪器具备机内质控系统：质控品随分析包一并提供，仪器可按照预设程序进行质量控制检测；当质控结果超出设定限值时，仪器可自动识别并提示，对质控失控可执行系统预设的纠正措施；可自动生成并保存质控报告，纠正过程及纠正措施自动记录并可供查询；对每份标本的检测前、检测中、检测后质控状态进行记录，实现全过程可追溯。 9.若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。 10.内置打印功能，彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。 11.用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。 | 1台 | 2.7万元/台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障2小时内响应，24小时内到达现场。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。
项目四 | 全自动血细胞分析流水线 | 一、设备功能需求参数： 1.全自动血液分析流水线由样本处理系统、全自动五分类血液细胞分析仪、自动推片染色机和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）等模块通过轨道连接组成，单台仪器故障不影响整条流水线运转，能够实现自动质控功能，流水线未来可根据需求进行拓展，血液分析流水线可在机使用浓缩试剂。 2.检测系统满足：检测项目细胞计数＋五分类＋网织＋体液＋光学血小板；分析速度（全血CD模式)≥400T/H;样本类犁：静脉全血、微量预稀释血、体液；轨道：有单独进样台、出样台，各个模块轨道联机。 3.血细胞分析仪检测及分析参数:≥33个，单机检测速度： CBC+DIFF+NRBC≥100样本／小时，CBC+DIFF+NRBC+RET≥80样本／小时， 4.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞≥0-440Ｘ10＾9/L;红细胞≥0-8.6Ｘ10＾12/L；血小板≥0-5000Ｘ10＾9/L;血红蛋白≥0-260g/L。血液细胞分析仪具有低值白细胞、低值血小板检测功能，≥2种方法进行血小板的计数，如遇血小板低值时可自动增加计数颗粒数量。 5.具有自动推片、染片模块、全自动细胞形态学分析模块，推染片机在染色时可使用浓缩缓冲液；自动推片染色速度:≥120样本／小时，外周血白细胞分类处理速度:≥19种，完全分类≥30张／小时。具备云阅片功能、形态学学习／培训／考核软件。 6.流水线具有样本处理模块，包括：自定义开关机功能、自定义质控检测、清洗液存储、指定清洗血细胞分析仪等功能。 7.校准品：提供原厂配套的具有医疗器械注册证的校准品；一支校准品可校准多个项目，提供医疗器械注册证和试剂说明书靶值表。 8.质控品：提供原厂配套经过NMPA注册的、具有高、中、低值全套质控品；质控品中包含红细胞计数、白细胞计数及分类、网织红细胞等在内的所有报告项目。 二、配置清单 样本处理＋质控模块： 1套 全自动血液体液分析仪≥2套 自动血涂片制备仪： 1套 全自动血细胞形态学分析仪： 1套 | 1台 | 3.6万元/台 | 1.有维修维护中心及专业维护人员，能够应用户要求提供7X24 X365维护维修保障服务。必须确保接到用户故障电话后，1小时内赶赴现场进行应急处理，并在12小时内解决问题。 2.能够对产品关键安全部件提供定期巡检、维护和及时维修等售后服务。 3.提供产品使用、日常维护保养、基本故障排除的技术培训和咨询服务。 4.维修密码支持开放，提供软件终身升级服务，支待对接院方LIS或HIS系统以上费用包含在投标总价中。 5.供应商装机时根据厂家设备技术要求进行设备性能验证并出具厂家认可的报告；设备使用过程中每年按需进行校准和性能验证，出具报告。提供溯源性证明资料，费用包含在投标总价中。 6.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间六个月内。 7.交货期：合同签订后60天内。 8.提供检测项目的试剂和耗材清单、价格，并承诺所提供的试剂、质控品、校准品及耗材等相关配套耗材检测成本为同公司、同型号在云南地区最低价。如发现所提供的配套试剂耗材高于云南地区最低价，则要求降为云南最低价，提供承诺函。 9.投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。 10设备保修期自医院验收后质量保修≥5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。
项目五 | 超声清洗机 | 一、功能需求： 1.容量：≥65L。 2、材质：厚度≥1.5mm 及以上的304不锈钢板，内置清洗篮筐：316 不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板。 3.全自动水位控制，当水位到了设定位置自动停止并自动开始工作， 缺水能自动补给。 4.舱体保温：采用吸音耐高温棉，厚度≥10mm。 5.彩色液晶触摸屏，PLC可编程序控制，可显示温度、工作运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能及提示故障处理方法。 6.开门方式：向上手动开门。 7.全自动进水，高温排水泵自动快速排水。 8.设备具有自排水功能。提供证明文件 9.漏电、超温度、超电压、超电流自动保护指示及无溶液保护。 10.超声频率：≥40KHz; 超声功率：≥1200w; 加热功率：≥5000W。 11.温度可调：介于0-98℃可调，精度±2℃。提供证明文件 12.时间可调：介于1—480min 可调，精度±1min。提供证明文件 13.设备符合GB/T14710-2009 、GB/T 4793.1-2007 、GB/T18268.1-2010 要求。提供证明文件 14.提供备案证明，提供产品检测报告。 15.设备需与集中供液系统互联互通。 二、超声清洗机设备配置清单 1.主机1台 2.网框1个 3.出水口滤网10个（根据出水口大小配备） | 2台 | 9.8万元/2台 | 1.工程技术人员负责安装调试； 2.安装调试达到设备质量保证书和安装说明书的技术标准及相应的中国国家标准； 3.提供设备使用、清洗、维护、保养培训。达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。 4.设有直接负责的专业维修点，具有厂方授权的专业维修工程师，确保售后服务的及时和专业。设备发生故障1小时内响应，2小时内到点维修，24小时内及 时排除设备故障。如需带走维修，需提供备用设备满足科室工作需求。保修期外可签订年保服务。 5.有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。 6.设备保修期自医院验收后质量保修不低于5年，终身维修，定期随访；保修期内免工时费和零配件费(人为损坏的除外),保修期后提供优惠的维修配件和维护服务；只收取零配件的成本费。 7.设备使用期限≥6年，到货的设备国产生产日期为到货时间6个月内，进口设备生产日期为到货时间1年内。 8.交货期为合同签订后30个工作日内。 ★9.所投设备须满足招标人安装场地条件（图纸于现场报名时领取），否则招标人有权拒收该设备，不予验收并解除合同。因此造成的所有经济损失、工期延误及法律责任均由投标人自行承担，招标人不承担任何责任（提供承诺函）。